ANNEXE : CARACTERISTIQUES DEMANDEES Microscope biologique pour l'enseignement et les sciences.

Caractéristiques
- Type : microscope biologique
- Tube : monoculaire*
- Éclairage : LED Blanche /Variateur
- Alimentation Secteur /Pas de batterie*
- Housse de Protection
Spécifications
- Tête :Tête monoculaire* incliné de 30° à 45°, tournant sur 360°. Tête traitée anti-moisissures longueur du tube 160 mm. Le tube est muni d'un réglage dioptrique.
- Statif : statif robuste en métal léger avec un range-cable d’alimentation.
- Commande de mise au point par vis macrométrique et micrométrique coaxiale. Friction de la mise au point ajustable. Commande non recouverte d’une matière qui se dégrade à la chaleur et qui devient collante.
- Révolver révolver quadruple inversé rotatif dans les deux sens avec système de blocage pour chaque objectif .
- Platine: platine rectangulaire à hauteur variable, 120x135;140x130;124x135mm équipé d'une surplatine à mouvements orthogonaux XY avec commandes verticales basses. Double vernier avec lecture en 0,1mm en métal.
- Butée de protection réglable
- Condenseur: condenseur d'ABBE O.N . 1.25 en monture coulissante, réglable en hauteur par mouvement linéaire. Diaphragme à iris.et porte filtre.
- Éclairage: illumination X-LED blanche . Intensité réglable par potentiomètre rotatif. Transformateur intégré dans le socle pour 230 volt* avec interrupteur et cordon d'alimentation Pas de batterie*.
- Interrupteur marche arrêt intégrant la fonction charge* – LED témoin de charge*
- Oculaire: Oculaire DIN sécurisé grand champ WF10x/18 avec index. Grand champ avec pointeur.
- Objectifs: semi plan achromatiques 4x,10x,40x,60x* .Le 40x et le 60x sont rétractables. Toutes les lentilles sont traitées antireflet*.
- Livré avec housse de protection .
- Préciser SVP la garantie , le délai de livraison et les conditions tarifaires en cas de retour.

Les matériels proposés qui ne répondront pas à un seul des critères spécifiés par un astérisque ne seront pas examinés.